短波治疗机参数要求

适用于敏感性皮肤康复治疗、损伤修复、干燥补水

一、短波模块：

1、治疗头：

1.1工作模式：非直流射频导入治疗

1.2治疗头材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板

1.3配备不少于三种尺寸的治疗头

2、输出功率可调档数：≥7档。

3、治疗时间：可调步进≤1min，可调档数大于等于58档。

4、加热方式：含电容电场和交变电场加热

5、治疗模式：含分层聚焦和分层治疗

6、聚焦深度：≥2-4mm

7、操作界面：操作面板为≥10寸的触摸式液晶屏，工作时有指示；治疗结束时有声音提醒.

8、安 全 性：过压、过载均自动保护，符合国家防辐射安全规定。

9、使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

二、水氧模块：

1、工作模式：

1.1、水电离器脱敏治疗

1.2、至少配备两个水电离治疗头

2、氧气浓度：≥90%（V/V）

3、最大氧气流速：≥5 L/min，限度内可任意调节。